
GWP100(D) 矿用本质安全型

温度传感器

使 用 说 明 书

执行标准：GB 3836-2000   

          MT/T 782.1-1998
MT/T 782.2-1998

        Q/XL 04-2009 
出版日期：2009.05.01

江苏新力科技实业有限公司
GWP100(D)矿用本质安全型温度传感器

安装前请仔细阅读使用说明书！

不得改变本安电路及与本安电路有关的电器元件的名称、型号、规格及其参数！ 

未经防爆联机检验的设备不得与其进行连接！

不得随意更换关联、配接、配套设备！

1  用途及适用范围
GWP100(D) 矿用本质安全型温度传感器是通过把外部温度信息转换成开关量或4～20mA以便皮带保护控制装置接收温度值的装置，从而达到对外部设备温度进行检测的目的。本产品适用于煤矿井下的有甲烷和煤尘爆炸性危险的环境中。
2  主要技术特征

2.1  防爆型式：矿用本质安全型，防爆标志：ExibI。
2.2  型号含义
  G      W      P       100     (D)    











序号
测量范围（0℃～100℃）         

                                            铂电阻











    温度

传感器

2.3  额定工作电压：12V DC；工作电压：11.5～24.0V DC。 

2.4  工作电流：≤60mA；动作电流：≤100mA。

2.5  动作温度及误差：设置范围（10～90）℃，出厂时设定为42℃；动作误差不超过±2℃；

2.6  复原温度及误差：设置范围（10～90）℃，出厂时设定为35℃；复原误差不超过±2℃；

2.7  测量范围及基本误差

2.7.1 测量范围：（0～100）℃（线性对应4～20mA）。

2.7.2 基本误差：不超过±2℃。

2.8 响应时间：≤5s。

2.9  输出信号

2.9.1 当测点温度超过动作值时，继电器接点闭合，红灯闪亮；测点温度低于动作值时，继电器接点断开，红灯熄灭。

2.9.2 电流型信号：(4～20）mA，负载电阻：250Ω。

2.10  本安参数：Ui=12.5V，Ii=1.3A，Ci=0，Li=0。

2.11  关联设备和使用电缆：见附录A。

2.12  传感器与控制箱的传输电缆长度≤1000m，采用具有安标证并在有效期内的煤矿用移动轻型橡套软电缆（3×1.5mm2），分布电容≤0.06μF/km，分布电感≤0.8mH/km；分布电阻（单芯）≤12.8Ω/km。
2.13  传感器的接线端子之间、接线端子与外壳之间的电气间隙和爬电距离均≥2.0mm。
2.14  外形尺寸：140×90×60mm。

2.15  质量：0.8kg。
3  环境条件
3.1 温度传感器在下列环境条件下应能正常工作：

a. 环境温度：0℃～+40℃；
b. 环境湿度：≤95%（+25℃）
c. 环境大气压：80kPa～106kPa；

d. 含有瓦斯、煤尘等爆炸性混合物的煤矿井下；

e. 无破坏绝缘的气体或蒸汽；

f. 无强烈振动冲击的环境中。

3.2贮存温度：-40℃～+60℃。
4  结构概述
温度传感器由外壳、控制电路板、数码显示板、探头、挂攀等组成，外壳材料为酚醛玻璃纤维，探头的外壳的材质为铜制。数码显示板和控制电路板均安装于外壳内。

[image: image1.wmf]铭    牌

测试

报警

江苏新力科技实业有限公司


5  工作原理

温度传感器探头信号经单片机处理后，实时显示温度值。当被测温度超过设定温度时传感器动作继电器吸合，同时发光二极管闪亮（报警）。当被测温度低于设定温度值2℃时传感器动作继电器断开，同时发光二极管熄灭。
6  安装和调试
6.1  将该产品的输出信号线接入控制系统中，将传感器探头贴近并固定在要测量设备(滚筒表面)的测定部位，将温度数码管显示接线盒固定在易于查看的安全处。控制器接线见下图。


[image: image2.wmf]
6.2  该产品在下井前应在地面连到控制系统中进行调试，只有调试合格后，方可下井安装。在此接线盒内可对温度的报警值进行任意设置，通过控制板按钮+或按钮-进行设置。按钮+，每按动一次，温度值增加1℃；按钮-，每按动一次，温度值减1℃。通过以上设置即可达到所需的温度值。继电器输出一常开、一常闭，通过改变插孔位置即改变继电器输出形式：插孔K、O短接，继电器常开输出；插孔B、O短接，继电器常闭输出。

7  故障及维修
7.1  维修时，影响元件绝缘的地方，必须重新涂两遍绝缘漆，必须保证绝缘性能。

7.2  因温度传感器头经过浇封处理，所以维修时应千万小心，最好由供货厂家维修，以确保产品质量。

附录 A

(规范性附录)

GWP100(D) 矿用本质安全型温度传感器关联设备及使用电缆

附录A.1：关联设备

	产品型号名称
	防爆类型
	防爆证号
	安标证号
	生产厂家

	KXJ127矿用隔爆兼本安型

控制箱
	Exd[ib] I
	￣
	￣
	江苏新力科技实业有限公司


附录A.2：使用电缆

	产品型号名称
	防爆类型
	防爆证号
	安标证号
	生产厂家

	煤矿用移动轻型橡套软电缆MYQ-0.3/0.5-(1.0-2.5)mm²
	￣
	￣
	MRL070173
	江苏中煤矿缆有限公司


联系方式

地址：江苏省宜兴市和桥镇永兴村
销售热线：0510-87812066

总机：0510-87808866  87809966

传真：0510-87813966

网址：Http：//www.js-xl.com

E-mail：xinli@ js-xl.com









PAGE  
6

_1306998743.dwg

_1297082070.dwg

